Фотоприемный модуль на основе InGaAs

Руководство по эксплуатации

Общие сведения

- Прибор предназначен для использования в фурье-спектрометре в качестве фотоприемника (ФП)

- Для использования ФП необходим внешний АЦП

- ФП питается от источника постоянного тока с напряжением не более +- 15В

- Обычный ток потребления устройства составляет около 20 мА

Ввод в эксплуатацию

- Снять защитную крышку, закрывающую фотодиод

- Поместить ФП в специальное крепление для фотоприемников в фурье-спектрометре

- Затянуть винт крепления, расположенный сбоку от крепления (не слишком сильно, чтобы не продавить пластик)

- Подключить BNC кабели «GND» и «SIGNAL OUT» (GND подписан на печатной плате):

- Для использования с синхронным усилителем подключить в соответствующие разъёмы удлинителя внутри корпуса фурье-спектрометра GND подключается каналу B на синхронном усилителе, SIGNAL OUT к каналу А (синхронный усилитель переключить в режим А-В)

- Для использования подключения напрямую к АЦП:

Подключить кабели в соответствующие разъемы переходника на единый коаксиальный разъем GND фотоприемника к GND переходника, SIGNAL OUT фотоприемника к SINGNAL IN переходника.

Выход переходника SIGNAL OUT подключить к входу АЦП

- Подключить питание ФП:

- Это может быть либо сдвоенная «крона» (две батареи по 9В), для этого присоединить JST разъем (рис. 1) элемента питания (рис. 2) к соответствующему разъему на фотоприемнике.

Включить тумблер в положение «ON»

- Или лабораторный блок питания с двуполярным питанием +-15 В и током 30 мА.

- Командой в программе OPUS «mot10=0» или «mot10=1» установить нужное положение зеркала фурье-спектрометра

- Проверить сигнал на наличие артефактов (например смещение нуля) в разделе «check signal» OPUS

- Установить усиление на нужном уровне согласно таблице 1

Окончание работы

- Отключить питание:

Вывести тумблер из положения «ON», отключить JST разъем

- Отключить кабели устройства

- Ослабить винт крепления

- Достать ФП из отделения фурье-спектрометра

- Надеть защитную крышку ФП

- Поместить ФП на место хранения

Характерные неполадки и методы их устранения

Проверяется в программе OPUS в разделе «check signal», либо осциллографом через переходник на единый коаксиальный кабель.

- В случае отсутствия сигнала:

- Проверить надежность контактов питания ФП

- Проверить контакты кабелей для вывода сигнала

- Убедиться, что световой сигнал попадает на кристалл фотодетектора

- Проверить питание ФП (обе или одна из батарей могут быть разряжены)

- В случае наличия артефактов в сигнале:

- Уменьшить входной оптический сигнал (уменьшить апертуру или поставить фильтр) ФП

- Увеличить напряжение питания в пределах допустимого (+-15 В)

- Убедиться в защищенности устройства от влияния внешних сигналов и наводок (например наводки от газоразрядных ламп дневного освещения)

- Установить другой коэффициент усиления с помощью замены резистора (в первом каскаде) или переключения свича (во втором каскаде)

Таблица положений переключателей для различных коэффициентов усиления InGaAs ФП

Таблица 1 – коэффициент усиления фотодетектора

| A | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1.8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4.2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |

А – коэффициент усиления, S1…S4 – Номер переключателя на плате, «1» - включен, «0» - выключен.

Нормированный спектр лампы накаливания

Рис. 1 — JST разъем

Рис. 2 — Элемент питания